Технические характеристики устройства "TREE"  представлены в таблице

| Объём обеззараживаемого воздуха при включении по режиму "турбо", м3/ч | До 100+10 |
| --- | --- |
| Изменения объёма обеззараживаемого воздуха | до 10% при отклонении напряжения сети на 10% от номинального значения. |
| воздействие на микробную клетку | С помощью электрического поля, замыкающегося внутри прибора и фильтрации частиц микронного и субмикронного размера. |
| Воздухонагнетательный механизм | Ионный ветер, создаваемый коронирующим разрядом. |
| Фильтрация воздушного потока | Фильтрация входного воздушного потока обеспечивается для частиц размером от 0,02 микрона (пределы измерений) и более с помощью одноступенчатого электростатического фильтра. Пластины фильтра выполнены из алюминиевого сплава, выдерживающего замачивание в емкости и мытье в посудомоечных машинах моющим средством или дезинфицирующим раствором, обладающим моющими свойствами и не фиксирующим органические загрязнения. |
| Степень фильтрации | Не менее 99,974% для частиц размером до 0,3 микрона и выше. |
| Условия эксплуатации | Для работы во внутренних помещениях при температуре окружающей среды от 00С до 400С, относительной влажности до 95% и атмосферном давлении не ниже 630 мм. рт. ст. |
| Электропитание | От сети переменного тока напряжением 220 В22, частотой 50-60 Гц. |
| Суммарная мощность, Вт | Не более 45 |
| Средний срок службы | при правильной эксплуатации и уходе - не менее 50000 час. По истечении 1000 часов эксплуатации требуется замена коронирующего электрода. |
| Электробезопасность | По электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 для изделий класса защиты I типа Н. Защита от поражения электрическим током осуществляется быстродействующим источником высокого напряжения, отключающим напряжение при прикосновении к электродам. |
| Габаритные размеры, мм (толщина, ширина, длина) | 150  300  800 |
| Масса, кг | Не более 8 |
| Время непрерывной работы | Не ограничено |
| Уровень звуковой мощности | Практически бесшумно (не более 3 дб) |