| СОГЛАСОВАНО Директор ФГУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора, академик РАМН, профессор ______________ Покровский В.И. «_______»____________2009 г. | УТВЕРЖДАЮ ## Генеральный директор ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия _________________ Конев А.Е. «_____»______________2009 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №  32/09

по применению упаковочного материала  Крафт-бумаги «Клинипак»®  для медицинской воздушной, паровой и газовой (с применением окиси этилена или паров формальдегида) стерилизации  изделий медицинского назначения, производства фирмы  ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия

Москва, 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ №  32/09

по применению упаковочного материала Крафт-бумаги  «Клинипак» ®  для медицинской воздушной, паровой и газовой (с применением окиси этилена или паров формальдегида) стерилизации изделий медицинского назначения, производства фирмы ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия

Инструкция разработана:  ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия совместно c ФГУН Центральный НИИ эпидемиологии  Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).

Авторы: Кирица С.В., Ряузов М.В.,  Самарина Е.А. (ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия); Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических организаций, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инструкция распространяется на упаковочный материал  Крафт-бумагу «Клинипак»® (далее Бумага  «Клинипак»®) для медицинской воздушной, паровой и газовой (с применением окиси этилена или паров формальдегида) стерилизации,  производства фирмы ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия.

Бумага  «Клинипак»® производится ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия,   по ТУ 5435–020–52582566–2009 фирмы-производителя упаковочного материала.

1.2. Бумага «Клинипак»®  изготовлена из сульфатной хвойной небеленой целлюлозы (100%), плотностью 80 г/м² и предназначена только для однократного применения.

1.3. Бумага «Клинипак»® предназначена для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью охранения стерильности этих изделий после стерилизации путем предотвращения вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению.

Бумага «Клинипак»® предназначена для стерилизации воздушным методом (при температурах стерилизации 160°С - 180°С),  паровым (при температурах стерилизации 121°С - 134°С) и газовым методом с применением окиси этилена (при температурах стерилизации 30°С - 54°С)  или паров формальдегида (при температурах стерилизации 55°С - 75°С) в стерилизаторах, разрешенных к применению в Российской Федерации в установленном порядке.

1.4. Бумага «Клинипак»®  поставляется в листах. Листы упакованы в транспортировочные картонные коробки.

1.5. На транспортировочной коробке имеется этикетка, содержащая следующую информацию:

- наименование фирмы-производителя (ООО «МК ВИТА-ПУЛ»);

- наименование торговой марки «Клинипак»®;

- наименование типа упаковочного материала;

- размеры листа;

- количество листов в упаковке;

- номер лота;

- рекомендуемые условия хранения (температура от плюс 5°С до плюс 30°С, относительная влажность 30-50%).

1.6. Бумага «Клинипак»® соответствует требованиям технических условий производителя и требованиям  ГОСТ  Р ИСО 11607-2003 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования», предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам:

- является проницаемой  для стерилизующего агента;

- не является проницаемой для микроорганизмов (при условии, что соблюдены правила закрывания упаковок при упаковывании подготавливаемых к стерилизации изделий, режимы стерилизации, условия и сроки хранения);

- сохраняет целостность  после стерилизации соответствующим способом;

- влагоустойчивая;

- легко поддается утилизации путем сжигания.

1.7. Бумагу «Клинипак»®  рекомендуется хранить при соблюдении следующих условий:

• избегать хранения вблизи источников тепла и под воздействием прямых солнечных лучей;

• обеспечивать хранение в сухих условиях;

• хранить в отсутствии пыли;

• защищать внешнюю упаковку от повреждений;

• обеспечивать отслеживание продукции по сохраняемым этикеткам.

Срок годности упаковок с момента их изготовления составляет 2 года при условии хранения упаковок при температуре от плюс 10°С до плюс 30°С и относительной влажности 30-50%.

2.  ПРАВИЛА  ПРИМЕНЕНИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

КРАФТ-БУМАГИ «КЛИНИПАК»®

2.1. Правила упаковки изделий медицинского назначения.

Перед упаковыванием изделий бумагу осматривают, проверяя ее целостность. Оценивают пригодность бумаги с учетом сведений о конечной дате использования.

ВНИМАНИЕ! Поврежденные упаковки, а также упаковки, для которых отсутствует информация о дате изготовления или срок годности которых истек, использовать не допускается!

Подлежащие стерилизации чистые, сухие изделия, предварительно подвергнутые предстерилизационной очистке, помещают в упаковку. Медицинские инструменты, в зависимости от их размеров, типа и количества формируют и упаковывают в индивидуальном виде или в виде наборов. Подготовленные изделия упаковывают в один или два слоя Крафт-бумаги «Клинипак»® по типу конверта (см. рисунок, способ 1), закрепляя самоклеющейся лентой.

Примечание:  Возможно проводить упаковывание по типу квадратного складывания (см. рисунок, способ 2).  Способ 1 – упаковывание  по типу конверта является наиболее предпочтительным, т.к. складки, образованные при упаковывании таким способом, создают больше препятствий на пути возможного проникновения микроорганизмов.

2.2. Поскольку Бумага «Клинипак»® не содержит нанесенных индикаторов стерилизации, необходимо использовать химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000) для того, чтобы отличать простерилизованные упаковки от непростерилизованных. Для  стерилизации медицинских инструментов, упакованных в Крафт-бумагу «Клинипак»®, на каждой упаковке перед стерилизацией необходимо закрепить соответствующий химический индикатор, предназначенный для контроля при определенном методе стерилизации, из числа разрешенных к применению для этой цели в установленном порядке.

Упаковки с изделиями, подготовленные к стерилизации, должны иметь четкую маркировку с указанием даты стерилизации.

2.3.  Упакованные  изделия  укладывают в стерилизационный корзины.

Максимальный вес стерилизационной корзины с инструментами, упакованной в два слоя крафт-бумаги, не должен превышать 10кг. В тех случаях, когда вес набора  инструментов превышает 10кг, во избежание чрезмерного увлажнения упаковки за счет конденсата, набор необходимо распределить на две корзины.

3. ПРАВИЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ УПАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Стерилизацию упакованных изделий осуществляют в  воздушных, паровых и газовых  стерилизаторах, разрешенных в установленном порядке к применению в Российской Федерации, в соответствии с режимами, регламентированными действующими документами, а также согласно инструкции по эксплуатации стерилизатора конкретного типа.

3.2. При загрузке стерилизатора необходимо следить за правильностью размещения  и загрузки упаковок с изделиями в стерилизационной камере:

- не допускать соприкосновения упаковок со стенками камеры и дверью стерилизатора;

- соблюдать нормы загрузки.

3.3. При стерилизационной обработке происходит визуально различимое изменение цвета химического индикатора, прикрепленного к упаковке, что свидетельствует о факте проведения стерилизации данным методом и позволяет отличить подвергнутое стерилизации изделие от нестерилизованного.

3.4. Изделия, оставшиеся влажными после стерилизации паровым методом, подсушивают непосредственно при стерилизации.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКАХ

4.1. Простерилизованные изделия необходимо хранить в упаковках, в которых проводили стерилизацию и в закрытых шкафах в чистых сухих помещениях, при температуре  плюс 10- 30°С и относительной влажности 30-50%, избегая воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги на упаковки.

Срок хранения изделий в упаковке из Крафт-бумаги «Клинипак»® после стерилизации  составляет 21 день.

ВНИМАНИЕ! В случае попадания влаги на упаковки недопустимо использовать изделия из таких упаковок даже после их высыхания.

Срок хранения не должен превышать срока, оставшегося до истечения срока годности используемой упаковки.

4.2. До вскрытия стерилизационной упаковки перед использованием простерилизованного изделия по назначению проводят визуальный контроль каждой упаковки.

4.3.Запрещается использовать изделие из стерилизационной упаковки в следующих случаях:

- если истек срок годности упаковок данной партии;

- если истек допустимый срок хранения простерилизованных изделий или отсутствует информация о дате стерилизации/конечном сроке хранения;

- если нарушена целостность упаковки;

- если химический индикатор для соответствующего  метода стерилизации, прикрепленный к упаковке, не изменил свой цвет;

- если нарушены рекомендованные условия хранения.

- При отсутствии нарушений стерилизационные упаковки вскрывают при помощи ножниц с соблюдением мер асептики, выкладывают изделия на «стерильный стол» или сразу используют по назначению.

4.4. После использования Крафт-бумага «Клинипак»® подлежит утилизации как бытовые отходы.

Рисунок . Способы упаковывания изделий в крафт-бумагу «Клинипак»