Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для местного облучения ОУФб-04 "Солнышко"

- Описание аппарата Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для местного облучения ОУФб-04 «Солнышко» предназначен для местных, локальных (внутриполостных) облучений при воспалительных заболеваниях в лечебных, лечебнопрофилактических, санаторно-курортных учреждениях, а также в домашних условиях. Имеет пластмассовый корпус, комплектуется биодозиметром Горбачева для определения индивидуальной биодозы с учетом физиологических особенностей пациента. Может быть использован для обеззараживания небольших объемов воздуха (до 30 м3) и поверхностей и применяется при следующих заболеваниях: - в терапии - лечение острых респираторных вирусных инфекций (в том числе гриппа); - в хирургии - лечения гнойных ран и язв, пролежней, ожогов, отморожений и т.д. - в стоматологии - для лечения афтозных стоматитов, пародонтоза и др. - лечения острого ринита, фурункула носа, наружного отита, хронического тонзиллита, облучения миндаликовых ниш после тонзилэктомии; -в гинекологии - лечения трещин сосков, мастита, воспалительных заболеваний половых органов (вульвита, бартолинита, кольпита, эрозии шейки матки). - Технические характеристики облучателя ультрафиолетового бактерицидного для местного облучения ОУФб-04 "Солнышко" Изделие должно обеспечивать работу при питании от сети переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±0.5) Гц. Облученность в эффективном спектральном диапазоне должна соответствовать таблице. Вид облучения; бак. облученность, Вт/м2. 1 При общем облучении на расстоянии 0,5м от облучаемой поверхности 2 При локальном облучении на срезе тубуса Ø5мм 3 При локальном облучении на срезе тубуса Ø15мм; не менее 1,4 не менее 10,8 не менее 11,0. Потребляемая от сети питания мощность должна быть не более 50 ВА. Время установления рабочего режима не должно превышать 1 мин с момента загорания УФ-лампы. Изделие должно обеспечивать работу в течение 8 ч в сутки в циклическом режиме: 30 мин работа - 15 мин перерыв. Время между отключением и повторным включением изделия должно быть не менее 15 мин. Габаритные размеры должны быть не более 260х140х130 мм. Масса изделия должна быть не более 1,0 кг. По электробезопасности изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0 и выполняется по классу защиты II тип BF. - Комплектность Наименование; Кол. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для местного облучения ОУФб-04 «Солнышко» Очки защитные открытые О37-УФ Универсал Титан Тубус с выходным отверстием Ø5 мм Тубус выходным отверстием Ø15 мм Тубус с выходным отверстием под углом 60 0 Биодозиметр Руководство по эксплуатации Блок питания с таймером БПТ «Солнышко» Инструкция по применению; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Примечание - Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для местного облучения ОУФб-04 «Солнышко» может поставляться с блоком питания с таймером БПТ «Солнышко». Наличие или отсутствие блока питания с таймером БПТ «Солнышко» оговаривается между покупателем и продавцом..