Основные эксплуатационные характеристики медицинских термоконтейнеров производства ООО «Термо-Конт МК» (Россия)

| № п/п | Тип изделий Наименование характеристик | Единицы измерений | Медицинские термоконтейнеры |  |  |  |  |  | Хладоэлементы МХД-1, МХД-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТМ-5 | ТМ-8 | ТМ-20 | ТМ-35 | ТМ-52 | ТМ-80 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Внешние геометрические размеры изделия: Длина - L Ширина - W Высота - Н | см | 32 26 27 | 36 24 25 | 50 36 36 | 50 36 48 | 52 50 52 | 71 50 41 | Незамороженные 16,5 9,5 3,3 |
| 2 | Внешний объем | м3 | 0,023 | 0,022 | 0,065 | 0,086 | 0,135 | 0,146 | - |
| 3 | Внешний объем в транспортной упаковке | м3 | 0,033 | 0,033 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | - |
| 4 | Внутренние геометрические размеры пустого термоконтейнера: Длина - L Ширина - W Высота - Н | см | 21 15 17,5 | 28 16 17,5 | 38 23 27 | 38,5 24 38 | 36 34 38 | 60 39 33 | - |
| 5 | Оптимальная высота укладки препаратов в термоконтейнер | см | 16,5 | 16,5 | 24 | 35 | 35 | 30 | - |
| 6 | Максимальная толщина | см | - | - | - | - | - | - | После замораживания 4,1 |
| 7 | Вес | кг | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 4,75 | 7,9 | 6,3 | 0,44/ 0,49 |
| 8 | Полезный объем пустого термоконтейнера | литр | 5,8 | 8,2 | 24,4 | 36,9 | 49,2 | 79,5 | - |
| 9 | Полезный объем термоконтейнера с учетом максимальных изменений толщины замороженных хладоэлементов МХД-1 и МХД-2 (числитель – количество х/эл, знаменатель – полезный объем термоконтейнера) | штук литр | 2 3,2 4 2,4 5 2,0 | 2 5,3 4 3,7 6 2,6 | 17 10,8 | 22 17,1 | 24 25,5 42 12,6 | 29 48,4 52 30,4 |  |
| 10 | Продолжительность хладовоздействия пустого термоконтейнера для температуры внутреннего объема не ниже 0˚С и не выше +10˚С с выполнением рекомендаций, указанных в Паспорте: - при комнатной температуре - при температуре окружающей среды +43±2˚С с максимальным комплектом х/эл МХД-1 | штук час | 5 96 5 40 | 6 63 6 36 | 17 70 17 52 | 22 94 22 62 | 24 140 24 76 | 29 96 29 60 |  |

Продолжительность хладовоздействия термоконтейнеров с препаратами и выбранным количеством хладоэлементов (без учета изменений температуры окружающей среды) зависит от конкретной массы, удельной теплоемкости, начальной температуры препаратов и не является величиной постоянной. В настоящей таблице указаны количественные характеристики продолжительности хладовоздействия термоконтейнеров без препаратов.